表5.3.1儀器設備校驗及維護保養日程表               GA-EP-14-03

| 儀器名稱 | 測試項目 | 頻率 | 一般程度或注意事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 校正：準確度 | 每兩週 | 實施內砝碼外砝碼 | 記錄 |
| 分析天平 |  | 每年 | 請量測中心校正乙次，砝碼送量測中心校正乙次 | 校正記錄保存 |
|  | 維護：水平 | 每次 | 水平度，稱盤清理 |  |
|  | 清潔、乾燥 | 使用前 | 稱盤內部清理，乾燥劑更換 |  |
|  |  | 每兩週 | 實施內砝碼外砝碼 | 記錄 |
| 上皿天平 | 校正：準確度 | 每年 | 請量測中心校正乙次，砝碼送量測中心校正乙次 | 校正記錄保存 |
|  | 維護：清潔 | 每月 | 稱盤內部清理 |  |
| pH計 | 校正：準確度 | 每日 使用前 | 以第一種標準緩衝溶液pH7校正再以第二種標準緩衝溶液pH4或pH10檢核其斜率，所得讀值與目標值之差應在±0.05內 | 記錄 |
| 導電度計 | 校正：準確度 | 使用前 | 0.001M KCl校正 | 記錄 |
|  | 電極常數 | 每半年 | 重新測定 | 記錄 |
| 蒸餾水製造器 | 校驗：導電度 | 每兩週 | 測試導電度值維持在5μmho／ｃｍ以下 | 記錄 |
|  | 維護：清潔 | 每兩週 | 濾心清潔，樹脂以NaCl浸泡後清洗，加熱管浸泡檸檬酸後清洗 | 記錄 |
| 純水機 | 校驗：電阻值 維護:清潔、更換 | 每半年 | 請廠商測量電阻值18mΩ以上 | 記錄 |
| BOD恆溫箱 | 校正：溫度 | 每日 | 以經校正過之溫度計，浸於水浴讀取溫度20±1℃ | 記錄 |
| 電位計 | 校正：斜率 | 使用前 | 斜率必大於55mV | 記錄 |
| 濁度計 | 校正：準確度 | 使用前 | 以濁度標準品測定，讀值與目標值之偏差在±5%內 | 記錄 |
|  |  | 每季 | 以標準濁度溶液校正濁度標準品 | 記錄 |
| 分光光度計 | 校正：光學準確度 及再現性 | 使用前 | 以標準玻片測試波長及吸光度 | 記錄 |
|  | 維護：清潔 | 每月 | 清理槽內積垢 |  |

表5.3.2儀器設備校驗及維護保養日程表

| 儀器名稱 | 測試項目 | 頻率 | 一般程度或注意事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外光可見光光譜儀 | 樣品吸光槽配對 | 使用前 | 波長240nm測吸光糟之吸光度差 | 記錄 |
|  | 校正：光學準確度及再現性 | 使用前 每二週 | 開機內部自動校正 | 記錄 |
|  | 迷光功率比 | 每月 | 以標準玻片掃瞄吸光度以重鉻酸鉀之KOH溶液設470nm之透光率為100%，測370nm之透光率≦1% | 記錄 |
|  | 維護：清潔 | 每月 | 清理槽內積垢 |  |
| 原子吸收光譜儀 | 校正：吸收度 | 使用前 | 以4.0或5.0mg/L Cu測試吸收度 | 記錄 |
|  | 維護：清潔 | 每月 | 每月或阻塞時清洗霧化室或燃燒頭 |  |
|  | 定期維護保養校正 | 每半年 | 請合約廠商實施保養校正 | 記錄 |
| 排煙櫃洗滌塔 | 維護：排氣流速 pH值 | 每兩週 每四天 | 測定排氣流速 測pH並以NaOH調pH為鹼性 | 記錄 |
| 緊急淋浴設備 | 維護：管路 | 每兩週 | 管路是否暢通 | 記錄 |
| 滅火器 | 維護：填充劑 插梢 | 每兩週 | 檢查重量或壓力且每三年更換新品 | 記錄 |
| 烘箱 | 校正：溫度 | 每日 | 以經校正過之溫度計，刻度低於1度浸於沙浴，讀取溫度與設定溫度比較 | 記錄 |
| 冷藏箱 | 校正：溫度 | 每日 | 以經校正過之溫度計，刻度低於1度浸於水浴，溫度應低於4℃ | 記錄 |
| 溫度計 | 校正：溫度 | 每年 | 標準品送量測中心校正乙次，再以校正合格之標準品校正 | 記錄 |
| 毒性物質萃取旋轉器 | 校正：轉速 | 使用前 | 計算旋轉速度30±2轉/分鐘 | 記錄 |
| 水浴振盪器 | 校正：轉速 | 使用前 | 計算旋轉速度並調整使用速度 | 記錄 |
| 高壓滅菌釜 | 孢子懸浮液 |  |  |  |
|  | 滅菌功能測試 | 每月 | 滅菌121℃、15分鐘 | 記錄 |
| 無菌操作台 | 污染度測試 | 每月 | 送風一小時，允許有兩個菌落 | 記錄 |
|  | UV燈清潔 | 每月 | 以沾酒精紙巾擦拭 | 記錄 |
|  | 強度測試 | 每三月時 | 以測定器測試 | 記錄 |
|  | 粗濾網 | 每三月 | 更換 | 記錄 |
|  | HEPA | 每1000小時 | 更換 | 記錄 |