學校實驗場所風險評估系統 自評問項判定參考標準

一、場所管理

| 1 | 緊急沖身、洗眼器是否有明顯標示，且未受障礙物阻礙其功能。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全部是 | 緊急沖身器、洗眼器皆有標示名稱，使用範圍內不可堆置物品。 |
|  | 部分是 | 只符合其中一項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所及走廊附近沒有緊急沖身器、洗眼器。 |
| 2 | 本場所中設置之急救藥品及器材，是否有予以明顯標示、檢查及更新。 |  |
|  | 全部是 | 實驗室內有設置急救箱，存放位置應標示“急救箱”字樣，每月定期檢查藥品數量及期限並留下檢查記錄。 |
|  | 部分是 | 只符合其中一項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 不能選此項。 |
| 3 | 緊急沖身器之裝置是否距可能發生之危害點均在30公尺以內。 |  |
|  | 全部是 | 實驗室附近有設置緊急沖身器，沖身器距離實驗室30公尺以內。 |
|  | 部分是 | 只符合項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所不使用化學品。 |
| 4 | 本場所走道是否有80公分，主要走道至少1公尺以上，而走道能保持暢通未受障礙物阻礙。 |  |
|  | 全部是 | 實驗室內主要走道1公尺以上，其它走道80公分以上，並應保持暢通。 |
|  | 部分是 | 只符合其中一項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 不能選此項。 |
| 5 | 本場所門口上是否有適當之危害警告標示。 |  |
|  | 全部是 | 依實驗性質於實驗室門口張貼危害警告標示： 各類實驗室：應標示“本場所內禁止飲食、吸煙”，並詳列緊急事故聯絡人、電話。 使用化學品場所：張貼使用化學品之危害標示。 使用毒化物：應標示“本場所為毒化物運作場所”。 使用氣體鋼瓶：應標示“嚴禁煙火”。 本校制式實驗室危害警告標示格式請洽安環室陳宏正先生，分機2254。 |
|  | 部分是 | 有張貼危害警告標示，但內容不夠齊全。 |
|  | 未執行 | 未張貼危害警告標示。 |
|  | 不適用 | 不能選此項。 |
| 6 | 本場所是否依法設置安全門及安全梯。 |  |
|  | 全部是 | 安全門及安全梯之設置總務處已全盤考量，評估人員請選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 7 | 本場所是否至少有兩個出入口，且隨時保持暢通。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 只符合其中一項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 不能選此項。 |
| 8 | 本場所是否有張貼緊急通報聯絡電話於明顯易見處。 |  |
|  | 全部是 | 實驗室應張貼緊急通報聯絡電話，並貼示於電話機附近。 |
|  | 部分是 | 只符合項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 不能選此項。 |
| 9 | 本場所通風設備是否足夠且良好。 |  |
|  | 全部是 | 本場所自然通風良好，場所內沒有異味。或設有排風扇、冷氣機、電風扇等通風設備，使用後場所沒有異味。 |
|  | 部分是 | 已實施通風控制，但仍有些許異味存在。 |
|  | 未執行 | 本場所內有明顯異味存在。 |
|  | 不適用 | 不能選此項。 |
| 10 | 在本場所中操作有爆炸之虞的實驗時，是否設置具有防爆玻璃的抽氣櫃，並規定其確實使用適當之防護裝備。 |  |
|  | 全部是 | 操作有爆炸之虞的實驗時，應配置具有防爆玻璃的抽氣櫃，操作該實驗時應於防爆抽風櫃內實施。 |
|  | 部分是 | 配置有防爆玻璃的抽氣櫃，但操作實驗時未於防爆抽風櫃內實施。 |
|  | 未執行 | 操作有爆炸之虞的實驗時，未配置具有防爆玻璃的抽氣櫃。 |
|  | 不適用 | 本場所內不操作有爆炸之虞的實驗。 |
| 11 | 本場所內之局部排氣設施是否有定期檢查以維護其抽氣效果，並避免因累積易燃物質而造成火災。 |  |
|  | 全部是 | 排煙櫃應定期檢查以維護其抽氣效果，排煙櫃不可堆置物品。 項全校皆符合：本校之排煙櫃已由安環室統一委外保養，請各實驗室新增排煙櫃時知會安環室，以利本室執行作業。 |
|  | 部分是 | 只符合項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有排煙櫃。 |
| 12 | 本場所是否設置有緊急應變時必要之搶救器材（如化學洩漏處理器材等）。 |  |
|  | 全部是 | 使用化學品之場所應準備吸液綿、吸液索等簡易洩漏處理器材。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 未準備簡易洩漏處理器材。 |
|  | 不適用 | 本場所內不使用化學品。 |
| 13 | 本場所需要於高差超過1.5公尺以上之處工作時，是否設置使人員安全上下之設備及防護。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有需要於高差超過1.5公尺以上之處作業。 |
| 14 | 本場所有高度在2公尺以上之處時，是否架設施工架等方式設置工作台，並張貼警告標示，禁止與工作無關之人員進入。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有需要於高差超過2公尺以上之處作業。 |
| 15 | 本場所有高度在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，有墜落危險之虞者，是否設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有需要於高差超過2公尺以上之處作業。 |
| 16 | 本場所是否設有洗眼器之裝置。 |  |
|  | 全部是 | 本實驗室內有使用化學品時，附近應設置緊急沖身器或洗眼器。 |
|  | 部分是 | 不能選此項。 |
|  | 未執行 | 未設置緊急沖身器或洗眼器。 |
|  | 不適用 | 本場所內不使用化學品。 |

二、事故及應變管理

| 17 | 本場所是否有依災害類型之不同而訂定不同之應變流程，並執行應變演練。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全部是 | 實驗室內應於明顯處張貼緊急應變流程，全體人員應了解應變程序，並配合安環室或自行演練狀況。 |
|  | 部分是 | 只符合其中一項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 18 | 本場所是否備有急救人員名單，並配置有足夠之急救人員。 |  |
|  | 全部是 | 本校已設有健康中心，評估人員請選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 19 | 針對本場所曾發生之事故是否有進行事故調查、分析、後續改善追蹤情形及留存紀錄。 本校訂有實驗場所事故通報程序書，發生事故時請依程序書辦理。 |  |
|  | 全部是 | 依程序書向學校執行事故通報、原因調查及分析、後續改善，並留下記錄。 |
|  | 部分是 | 各科系自行處理事故、執行原因調查及分析、後續改善，並留下記錄，但未向校方呈報。 |
|  | 未執行 | 未留下任何書面記錄。 |
|  | 不適用 | 本場所未曾發生任何事故。 |
| 20 | 本場所是否設置緊急廣播、通訊設備及緊急照明設備且定期檢修以使其保持在堪用之狀態。 |  |
|  | 全部是 | 本場所設置有緊急照明燈，緊急照明燈目前為堪用狀態。 |
|  | 部分是 | 只符合項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 21 | 本場所中是否訂定有實驗室安全衛生相關規定及工作守則。 |  |
|  | 全部是 | 本場所於明顯易見處張貼有安全衛生工作守則。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 沒有張貼安全衛生工作守則。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 22 | 本場所是否配置各種儀器、設備之藥品、廢棄物儲存平面圖。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 平面圖內容不夠完整（沒有標明儀器、化學品位置等）。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 23 | 對於新進本場所之人員是否均受過危害通識相關之安全衛生訓練。 |  |
|  | 全部是 | 使用化學品之人員應接受安環室於每學期初辦理之危害通識訓練。 已受訓人員名單如附件。 |
|  | 部分是 | 部份人員未接受訓練。 |
|  | 未執行 | 所有人員未接受訓練。 |
|  | 不適用 | 本實驗室內不使用化學品。 |
| 24 | 本場所是否有訂定實施危害通識計畫。 安環室已訂定有危害通識計畫。 |  |
|  | 全部是 | 本場所化學品運作完全遵照危害通識計畫實施。 |
|  | 部分是 | 部份符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內不使用化學品。 |
| 25 | 針對危害作業，操作人員是否於工作有配帶適當之個人防護具。 個人防護具包含手套、口罩、安全眼鏡、安全帽等。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份實驗末配戴個人防護具。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內不操作具有危害性之實驗。 |
| 26 | 本場所對於外包施工人員是否訂定有承攬工作安全規定，並執行動火管制，告知鄰近實驗室場所之人員。 本校已訂有承攬商環安衛管理辦法，請參照辦理。 |  |
|  | 全部是 | 本場所內有工程外包時，要求廠商依照承攬商環安衛管理辦法辦理並留下書面記錄。 |
|  | 部分是 | 有要求廠商施工時應遵守本校環安衛規定，但未填寫相關表單及留下記錄。 |
|  | 未執行 | 未依本校承攬商環安衛管理辦法辦理。 |
|  | 不適用 | 本場所到目前沒有工程外包。 |
| 27 | 本場所若有運作或儲存毒性氣體(IDLH值較低者，例如在25ppm以下者)時是否設有偵測警報系統。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份毒性氣體未裝設偵測警報系統。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所沒有存放毒性氣體。 |
| 28 | 本場所之局部排氣設備（如抽氣櫃、氣罩等）是否有定期檢查及執行風速測定。 |  |
|  | 全部是 | 排煙櫃定期保養及測定風速已由安環室負責執行，評估人員請選此項。。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 本場所內未設置排煙櫃。 |
| 29 | 本場所是否有禁煙、禁飲食之標示。 |  |
|  | 全部是 | 本場所門外應張貼完整之危害警告標示。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 未張貼危害警告標示。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |

三、化學品管理

| 30 | 本場所化學品儲存時是否有考慮其相容性。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全部是 | 化學品儲存時應考慮其相容性，如酸、鹼、有機溶劑、過氧化物應分開存放。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內不使用化學品。 |
| 31 | 本場所化學品容器之標示是否適當且正確。 |  |
|  | 全部是 | 化學品容器標示應依照本校之危害通識計畫辦理。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內不使用化學品。 |
| 32 | 本場所有害液體儲存高度是否未超過1.5公尺。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有存放液態化學品。 |
| 33 | 本場所易燃化學品週遭是否未存放可燃物質。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份未符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有存放易燃化學品。 |
| 34 | 本場所化學品儲放或儲物架是否有防止物品掉落之護欄，且重物放置在較低處。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 只符合其中一項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有存放化學品。 |
| 35 | 本場所有機溶劑或易腐蝕性物質是否設置有止洩及防溢器材與設備。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有存放有機溶劑或易腐蝕性物質。 |
| 36 | 本場所有害廢棄物是否有適當分類、儲放及處置。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有有害廢棄物。 |
| 37 | 本場所操作使用危害物質時，是否有適當之通風或局部排氣設施。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有使用危害物質。 |
| 38 | 本場所列管毒性化學物質或危害化學物質，是否有針對其儲放總量/使用量作管制與控制。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有使用毒化物或危害物。 |
| 39 | 本場所易燃之化學品是否有儲放於防火/防爆櫃中。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有存放易燃性化學品。 |
| 40 | 場所中是否至少有備置一份化學物質清單及物質安全資料表。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有使用化學品。 |
| 41 | 本場所使用之列管毒性化學物質是否有依法進行管理。 本校訂有毒性化學物質管理程序書。 |  |
|  | 全部是 | 使用毒化物應依本校毒性化學物質管理程序書辦理。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有使用毒化物。 |
| 42 | 本場所中是否設有合適之化學藥品搬運籃，以防藥品不慎傾倒傷及人員。 |  |
|  | 全部是 | 本實驗室設置有化學品搬運籃，且搬運籃有加蓋固定，避免藥品不慎傾倒。 |
|  | 部分是 | 有設置搬運籃，但沒有加蓋固定。 |
|  | 未執行 | 未設置搬運籃。 |
|  | 不適用 | 本實驗室內沒有化學品。 |
| 43 | 可燃性廢液儲存場所中之電氣設備是否具防爆功能。 |  |
|  | 全部是 | 儲存場所內之電氣設備應有防爆功能。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有存放可燃性廢液。 |
| 44 | 對於過氧化物之儲放期限是否不超過其期限，以免有爆炸之虞。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合 |
|  | 部分是 | 部份符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有存放過氧化物。 |

四、消防避難管理

| 45 | 本場所中之滅火器是否未被阻擋物阻礙。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全部是 | 滅火器旁應淨空、不可堆放物品，以免影響緊急時取用。 |
|  | 部分是 | 部份符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有滅火器。 |
| 46 | 本場所通道出入口是否均設有緊急照明設備與標示。 |  |
|  | 全部是 | 本場所進出門旁應設有緊急照明設備。 |
|  | 部分是 | 部份符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 47 | 本場所中是否依法配置有足量之滅火器。 依各類場所消防安全設備設置標準規定，各層樓地板面積每二百平方公尺 (含未滿) 應有一滅火效能值。滅火器設置應為步行距離不得超過二十公尺。 本校設置之10磅乾粉滅火器，使用於普通火災為3滅火效能值；使用於油類火災為10滅火效能值。 |  |
|  | 全部是 | 本實驗場所或附近走廊上有配置一支以上滅火器。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 本實驗場所或附近走廊上未配置滅火器。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 48 | 本場所中是否設置有火災偵測及警報系統。 |  |
|  | 全部是 | 實驗場所之天花板上，設置有火災偵測器（外表為白色、圓型、直徑約10公分）。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 未設置火災偵測器。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 49 | 本場所中之消防器材是否有定期檢查、維修保養及更新。 |  |
|  | 全部是 | 消防器材定期檢查、維修保養及更新由總務處負責，評估人員請選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 50 | 本場所中之隔間或窗簾是否為耐燃材料。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份未符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 51 | 本場所是否依規定設置緩降機並且定期檢查其基座是否穩固。 |  |
|  | 全部是 | 本場所所在樓層設置有緩降機。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 未設置緩降機。 |
|  | 不適用 | 本場所位於一樓或地下樓層。 |
| 52 | 本場所所屬之區域是否訂定有消防防護計畫。 |  |
|  | 全部是 | 本校已訂有消防防護計畫，評估人員請選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 53 | 本場所之負責人員、老師是否參與過消防相關訓練及演練。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 部份符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 54 | 本場所中是否張貼有消防逃生避難路線、消防設施配置圖。 |  |
|  | 全部是 | 全部符合。 |
|  | 部分是 | 平面圖內容不夠完整。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 55 | 本場所所在樓層之警報作動（如火災警鈴作響）時，是否有每次確認後再復原。 |  |
|  | 全部是 | 所有人員清楚實驗場所大樓之受信總機設置位置，並於火災警鈴作響時前去確認。 |
|  | 部分是 | 部份符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |

五、高壓氣體設備管理

| 56 | 高壓氣體鋼瓶之盛裝容器及空容器是否有分區、分類放置並予以標示。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全部是 | 空瓶應設專區存放，鋼瓶上應標示“空瓶”字樣可燃性氣體、有毒性氣體及氧氣之鋼瓶，應分開貯存。所有氣體鋼瓶應張貼危害標示。 |
|  | 部分是 | 項目未完全符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有高壓氣體鋼瓶。 |
| 57 | 高壓氣體鋼瓶之儲放區是否保持溫度在40℃以下並避免日曬。 |  |
|  | 全部是 | 存放區應保持溫度在40℃以下。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 存放區溫度超過40℃。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有高壓氣體鋼瓶。 |
| 58 | 高壓氣體鋼瓶是否有妥善固定。 |  |
|  | 全部是 | 高壓氣體鋼瓶皆以鐵鍊上下固定。 |
|  | 部分是 | 部份不符合（部份鋼瓶未固定，或固定方式不對）。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有高壓氣體鋼瓶。 |
| 59 | 未使用中之高壓氣體鋼瓶是否均套置有鋼瓶帽。 |  |
|  | 全部是 | 未使用中之高壓氣體鋼瓶應加蓋鋼瓶帽。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有高壓氣體鋼瓶。 |
| 60 | 針對高壓氣體鋼瓶是否有進行例行性的檢查及測漏試驗（尤其在更換氣體時）。 |  |
|  | 全部是 | 高壓氣體鋼瓶有執行例行性的檢查及測漏試驗並留下記錄。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有高壓氣體鋼瓶。 |
| 61 | 本場所作業區內之備用鋼瓶是否不超過1支。 |  |
|  | 全部是 | 各類氣體之備用鋼瓶不超過1支。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有高壓氣體鋼瓶。 |
| 62 | 搬運高壓氣體鋼瓶時，是否備有可直立搬運之專用手推車。 |  |
|  | 全部是 | 搬運氣體鋼瓶時有使用可直立搬運之專用手推車。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 沒有使用可直立搬運之專用手推車。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有高壓氣體鋼瓶。 |
| 63 | 高壓氣體儲存場所是否有適當之警戒標示。 |  |
|  | 全部是 | 本場所外應張貼「嚴禁煙火」警告標示。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 未張貼警告標示。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有高壓氣體鋼瓶。 |
| 64 | 高壓氣體儲存場所周圍2公尺以內是否未放置有煙火及著火性、引火性物品。 |  |
|  | 全部是 | 氣體鋼瓶周圍2公尺內沒有易燃性物品。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有高壓氣體鋼瓶。 |
| 65 | 對於高壓可燃性氣體之儲存區，其電氣設備是否採用防爆型並備有適當之滅火器。 |  |
|  | 全部是 | 可燃性氣體存放區，電氣設備應採用防爆型設備並備有滅火器。 |
|  | 部分是 | 只符合其中一項。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有可燃性氣體鋼瓶。 |
| 66 | 儲存或使用毒性高壓氣體之實驗場所或儲存區是否有管制人員進出，並置備有適當之中和、吸收處理器材及防護具。 |  |
|  | 全部是 | 毒性氣體鋼瓶存放區應管制人員進出，並置備有適當之中和、吸收處理器材及防護具。 |
|  | 部分是 | 只符合其中一項。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有毒性氣體鋼瓶。 |
| 67 | 本場所乙炔熔接裝置所產生之乙炔壓力是否標示並規定不可超過表壓力1.3㎏/㎝2以上。 |  |
|  | 全部是 | 本場所使用之乙炔氣體鋼瓶應標示不可超過表壓力1.3㎏/㎝2以上。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 未標示最大使用壓力。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有乙炔氣體鋼瓶。 |
| 68 | 本場所以乙炔熔接裝置從事金屬熔接、熔斷或加熱作業時，是否有指定專人負責相關安全工作之指揮、執行與監督。 |  |
|  | 全部是 | 使用乙炔氣體鋼瓶應指定人員負責安全，並將負責人姓名及聯絡電話張貼於設備旁。 |
|  | 部分是 | 部份符合。 |
|  | 未執行 | 未指定安全負責人員。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有乙炔氣體鋼瓶。 |

六、電氣設備管理

| 69 | 本場所中之電氣設施是否配合實驗操作需求，設置適當等級之防爆措施。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全部是 | 操作具有爆炸之虞的實驗，實驗場所之電氣防爆等級應足夠。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 未考慮本場所之電氣防爆等級。 |
|  | 不適用 | 本場所內不操作具有爆炸之虞的實驗。 |
| 70 | 本場所中之儀器設備是否未以延長線作為永久配線。 |  |
|  | 全部是 | 實驗場所內未以延長線作為永久配線。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 用延長線作為永久配線。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 71 | 本場所中之電氣設施是否有依規定實施接地。 |  |
|  | 全部是 | 所有電氣設備皆有實施接地。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有電氣設施。 |
| 72 | 本場所中是否有定期檢查電氣設施之接地電阻、絕緣電阻等。(每半年至少一次) |  |
|  | 全部是 | 檢查工作已總務處負責，評估人員請選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 73 | 本場所中之配電箱是否有護蓋及標示電壓、電流及分路設備。 |  |
|  | 全部是 | 配電箱應有完整護蓋及標示電壓、電流及分路設備。 |
|  | 部分是 | 只符合其中一項。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有配電箱。 |
| 74 | 本場所中之插座是否有標示電壓。 |  |
|  | 全部是 | 插座應標示電壓。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 不能選此項。 |
| 75 | 本場所中之電氣線路是否固定、絕緣良好。 |  |
|  | 全部是 | 電線應固定、外部絕緣良好。 |
|  | 部分是 | 只符合其中一項。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 76 | 本場所使用之電動機具，若為對地電壓在150伏特以上，或於潮濕、導電性良好之場所，是否有對電路設置適合其規格，且能確實動作之漏電斷路器。 |  |
|  | 全部是 | 本場所內使用之冷凍機、冰箱、殺菌釜及使用電壓超過150伏特以上之電氣設備應加裝漏電斷路器。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有冷凍機、冰箱、殺菌釜及使用電壓超過150伏特以上之電氣設備。 |

七、機械設備管理

| 77 | 本場所中之電氣設備前方是否有80公分以上之水平工作空間。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全部是 | 電氣設備前方應有80公分以上之水平工作空間。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有電氣設備。 |
| 78 | 本場所電氣設備設置或使用時，是否有考量電力過載之管制措施。 |  |
|  | 全部是 | 本校目前正著手規劃電力過載管制措施，評估人員請選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 不可選此項。 |
| 79 | 鍋爐是否有檢查之合格證，並由經訓練合格之人員操作。 本校目前沒有法定應實施檢查之鍋爐設備。 |  |
|  | 全部是 | 不可選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 本校目前沒有此類設備，評估人員請選此項。 |
| 80 | 壓力容器（如大型滅菌釜）是否有檢查之合格證，並由經訓練合格之人員操作。 本校目前沒有法定應實施檢查之壓力容器設備。 |  |
|  | 全部是 | 不可選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 本校目前沒有此類設備，評估人員請選此項。 |
| 81 | 起重機具是否有檢查之合格證，並由經訓練合格之人員操作。 本校目前沒有法定應實施檢查之起重機具設備。 |  |
|  | 全部是 | 不可選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 本校目前沒有此類設備，評估人員請選此項。 |
| 82 | 堆高機是否有檢查之合格證，並由經訓練合格之人員操作。 本校目前沒有法定應實施檢查之堆高機設備。 |  |
|  | 全部是 | 不可選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 本校目前沒有此類設備，評估人員請選此項。 |
| 83 | 危險性機械、設備是否有定期實施自動檢查。 本校目前僅有食營系之一台鍋爐屬危險性設備，目前已停用。其他場所並沒有此類設備。 |  |
|  | 全部是 | 不可選此項。 |
|  | 部分是 | 不可選此項。 |
|  | 未執行 | 不可選此項。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有此類設備，評估人員請選此項。 |
| 84 | 本場所中使用動力運轉之機械或具有顯著危險者，是否有於適當位置設置明顯標誌之緊急制動裝置、動力遮斷連鎖裝置，使其能於緊急時快速停止機械。 |  |
|  | 全部是 | 危險性較高之動力機械設有緊急停止裝置，緊急停止裝置應標示名稱。 |
|  | 部分是 | 只符合項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有危險性較高之動力機械。 |
| 85 | 運轉機械之傳動部份對人員有接觸危險者，是否有裝置適當之護罩或護網。 |  |
|  | 全部是 | 機械之傳動部份（轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶）應有護罩，避免人員接觸發生危險。 |
|  | 部分是 | 部份不符合。 |
|  | 未執行 | 全部不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有儀器、機械設備。 |
| 86 | 本場所中之離心機械是否有覆蓋及連鎖裝置，以於覆蓋開啟時能有煞車停止連動作用。 |  |
|  | 全部是 | 離心機應有覆蓋裝置並於打開覆蓋時機器會自動停止運轉。 |
|  | 部分是 | 只符合項。 |
|  | 未執行 | 都不符合。 |
|  | 不適用 | 本場所內沒有離心機。 |